艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测及质量保证指南

A Guideline for CD4+ T Lymphocyte Counting and Quality Assurance in People Living with HIV/AIDS

中国疾病预防控制中心

2013年08月

本指南由中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心艾滋病参比实验室组织有关专家撰写，由中国疾病预防控制中心批准执行。

编写主持人：蒋岩

主要编写人员 ：肖瑶 徐建青 尚红 仲人前 蒋岩 汪宁 钟平 李敬云 邱志峰 姚均 潘品良 邢文革 邱茂锋

编写单位：

中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心

参编单位：

复旦大学公共卫生中心

中国医科大学附属第一医院

上海第二军医大学长征医院

上海疾病预防控制中心

中国人民解放军军事医学科学院

北京协和医院

顾问：

世界卫生组织，Seguy Nicole，Zhang Lan

中美艾滋病项目，Ou, Chin-Yih，Bulterys, Marc

前 言

随着我国艾滋病病毒感染者及艾滋病病人抗病毒治疗和检测咨询工作的深入开展，对CD4+T淋巴细胞的检测需求日益增加。截至2012年，全国已经有超过400台各型流式细胞仪和CD4+T淋巴细胞计数仪，服务于艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，这些仪器在艾滋病防治工作中发挥着重要作用。为了满足基层CD4+T淋巴细胞检测技术需求，保证检测质量，中国CDC于2006年颁布了《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测质量保证指南》（试行，以下简称《指南》），为保证实验室质量发挥了重要作用。近几年，相关领域技术方法取得了很多新发展，同时在《指南》使用过程中也发现了一些问题，为此，以我国艾滋病防治现行政策和相关技术标准为依据，参考世界卫生组织、美国、加拿大和澳大利亚等国家的现行指南，对我国现行《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测质量保证指南》（试行）进行了修订。

本次《指南》（试行）修改，重点补充了检测方法，细化了质控要求。主要包括：1、修改《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测质量保证指南》为《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测及质量保证指南》；2、分别增加了人员要求章节，样品采集、保存、运输和接收章节，常规检测方法；3、取消原质量保证一章；4、更改外部质控一章为实验室能力验证。

修订后的《指南》分为八章，包括总则、实验室环境与设施、样品采集、保存、运输和接收、常用检测方法、室内质控、实验室能力验证和实验室安全。本《指南》适用于目前国内使用的CD4+T淋巴细胞检测的主要仪器，旨在提高各地实际工作中CD4+T淋巴细胞检测质量，为因地制宜地建立适合当地实验室条件的质量保证规程和标准操作程序提供有益的参考。

本《指南》修订过程中，得到了许多病毒和免疫学领域资深专家的支持，他们为规范我国CD4+T淋巴细胞检测，保证有效治疗艾滋病做出了无私奉献，在此我们表示深深的敬意和谢意。

本《指南》自发布之日起实施，同时终止《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测质量保证指南》（试行）。

本《指南》解释权属于中国疾病预防控制中心。

致 谢

本指南写作过程中，得到了世界卫生组织和中美艾滋病项目的大力支持，也得到了许多病毒和免疫学领域资深专家和工作在CD4+T淋巴细胞检测一线同仁们的支持，使得本指南能在短时间内完成修订，并呈现给工作在CD4+T淋巴细胞检测一线的同仁们，为进一步规范我国CD4+T淋巴细胞检测，保证有效治疗艾滋病做出了无私奉献，在此我们表示深深的敬意。

目  录

第一章  总则	5

第二章  人员要求	6

第三章  实验室环境与设施	7

第四章  样品采集、 保存、 运输和接收	9

第五章  常见检测方法	11

第六章  室内质控	13

第七章  实验室能力验证	21

第八章  实验室安全	24

附表1   CD4+Ｔ淋巴细胞检测样品发送/接收单	26

附表2   药物及其他生物学因素对CD4+T淋巴细胞测定	27

附表3   CD4+Ｔ淋巴细胞检测结果报告单	28

附表4   CD4+Ｔ淋巴细胞检测能力验证样品接收表	29

附表 5  CD4+Ｔ淋巴细胞检测能力验证样品结果报告表	30

参考文献	33

第一章  总则

1.1 意义

准确可靠的CD4+T淋巴细胞检测为评价HIV感染者免疫状况、判断疾病进程、评价抗病毒药物治疗效果和估测预后提供了重要指标。世界卫生组织(WHO)和欧美等国家均推荐：艾滋病病毒（HIV）感染者应每3-6个月检测一次CD4+T淋巴细胞水平，并以该指标决定是否开始预防间质性浆细胞肺炎和其它机会性感染，以及开始抗逆转录病毒治疗。依照世界卫生组织和美国CDC关于成年人和未成年人HIV感染和病例监测分类系统定义，CD4+T淋巴细胞水平也作为判断HIV相关临床病程的标准。因而保证CD4+T淋巴细胞检测质量是非常重要的。《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测及质量保证指南》对保证CD4+T淋巴细胞检测质量有重要的指导意义。

1.2 目的

指导我国从事CD4+T淋巴细胞检测工作的实验室人员，规范CD4+T淋巴细胞检测方法和程序，完善实验室质量保证与质量控制，提高检测的准确性。

1.3 适用范围

适用于我国检测艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞的所有实验室。

1.4 缩略语

Human immunodeficiency Virus suffers/patients （HIV/AIDS）: 艾滋病病毒感染者和艾滋病患者；

Human immunodeficiency Virus（HIV）：艾滋病病毒；

Acquired immune deficiency syndrome（AIDS）：艾滋病；

Standard operation procedure（SOP）：标准操作程序；

Forward scatter（FSC ）：前向散射

Side scatter（SSC）：侧向散射

Single platform technology（SPT）：单平台技术；

The identity of patient ( ID)：患者编号；

Proficiency testing ( PT)：能力验证；

第二章   人员要求

2.1  进行HIV/AIDS患者CD4+T淋巴细胞检测人员应接受过省级以上艾滋病实验室安全、检测技术和质量控制培训以及仪器厂家提供的培训。

2.2  进行HIV/AIDS患者CD4+T淋巴细胞检测的人员须具有上岗资格，正式检测患者样品前，应检测一定数量的样品或者质控品，将检测结果与省确证中心实验室结果进行比对，由确证中心实验室评价其检测能力，检测结果准确、稳定后方可检测。

2.3  CD4+T淋巴细胞检测的管理人员和检测人员接受实验室生物安全责任人和实验室管理人员的监督。

2.4  实验室的安全责任人要对工作秩序和环境的安全负责，所有工作人员都有责任保护自己和他人的安全。

第三章  实验室环境与设施

3.1  CD4+T淋巴细胞检测实验室设施

理想的CD4+T淋巴细胞检测实验室应该有专用实验室。如果空间有限，CD4+T淋巴细胞检测可以与HIV检测的筛查和确正实验室共享一个空间。本指南推荐的是理想的CD4+T淋巴细胞检测实验室的空间安排。样品接收和处理在一单独房间，样品检测、分析和报告在另一单独房间。该类实验室应符合国家生物安全二级 (BSL-2)实验室的有关规定。

3.2  CD4+T淋巴细胞检测实验室空间安排的一般性原则

实验室应有以下区域：CD4+T淋巴细胞检测实验室分区按照生物安全的要求建议分为样品接收区、样品存放区、样品处理区、样品检测区、结果分析和发布区及资料存放区（实验室档案)，可以在一个房间也可以在两个房间。如果两个房间，样品接收区、样品存放区和样品处理区可以在一个房间，样品检测区、结果分析和发布区、资料存放区（实验室档案)可以在另一个房间。 CD4+T淋巴细胞检测前样品的接收、存放和处理可以共享血清学实验室设备和空间。 图1显示两种情况：如果用一个房间， 流向如图1所示；如果用两个房间，中间虚线视为一堵墙。

计算机

样品接收区

样品存放区

样品处理区

流式细胞仪及附属设备

打印机

冰箱

结果分析和发布区

房间进出口

样品检测与分析区

样品准备区

图1 CD4+T淋巴细胞检测实验室功能分区图(建议)

(注: 具体空间尺寸应与设备大小相一致)

如在独立实验室进行CD4+T淋巴细胞检测，其实验室规划和工作流程应如图1所示，虚线以上相对独立；如果属于共用实验室也应按照如图1所示的区域设计实验室。

实验室空间规划应参考仪器制造商提供的主机及其附属设备的尺寸。样品检测和数据分析可以在同一实验室或不同实验室进行。

第四章  样品采集、 保存、 运输和接收

4.1样品采集和保存

4.1.1 样品采集

选择合适的抗凝剂，用于血液学检测或流式细胞仪的免疫表型检测。用于流式细胞仪免疫表型检测的抗凝剂：K2EDTA、K3EDTA、酸性枸橼酸葡萄糖溶液（ACD）或肝素抗凝。

a)抗凝管的准备和标记：选择含有抗凝剂（KEDTA）的采血管(2ml或5ml)作为血样采集管。应保证采血量达到但不超过抗凝管容积的水平，以保证抗凝剂的最终有效浓度。尽可能采用真空管，避免使用注射器采集血样。将被检者ID号标签贴于抗凝管上，并在CD4+T淋巴细胞检测样品发送/接收单上注明采样日期和时间(见附表1)。

b)采血时间：鉴于CD4+T淋巴细胞数日间自然变化的个体差异，每一病人采样时间应尽可能集中在某个相同的时段。如：每次采样时间均在上午或均在下午。

c)采样量：成人采集静脉血5ml，采集儿童静脉血样品建议用儿童型注射器和小试管(2ml)，采集婴儿样品较为困难，用小试管采集0.5-1ml即可。所有血样应立刻注入事先加入适当抗凝剂的试管。

d)样品混匀：采集的静脉血注入抗凝管后，立即轻轻颠倒抗凝管6-8次，使血液与抗凝剂充分混匀，防止血液凝固。

e)影响因素：采样时间、混匀程度和运输温度等都可以影响血液的质量。

4.1.2  样品保存

样品到达后，应及时进行处理，如不能马上处理，应在室温（18-25℃）保存，避免极端温度（结冰或大于37℃）。样品应在采集后 48小时内完成检测，若采用CD45设门可在72小时内完成检测 。

4.2样品运输

4.2.1  安全运输样品： 按照国务院“病原微生物实验室生物安全管理条例” 、“可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定”和国际传染病物质航空运输的标准，进行三层包装，参见《全国艾滋病检测技术规范（2009年版）》。

4.2.2  样品运输条件：37℃以上的温度会破坏细胞，使血液学和流式仪的检测结果受到影响。在室温（18-25℃）保存和运输样品，避免极端温度（结冰或大于37℃）。高温季节，需用隔热容器盛装样品，并将其置于有冰袋和吸热物质的容器中。如样品不能立即送达实验室或送到后不能立即检测，应存放于室温，不得冰冻保存。特殊情况下按相应要求保存和运输。运输PT质控品，应该按照质控品的要求运输，分为4℃运输和室温运输，通常运输温度应保持 4℃。到达PT实验室的PT样品应在4℃保存，按照要求时间段检测分析 。

4.2.3  样品运输时间：样品应在48小时之内送达检测实验室。

4.3样品接收

4. 3.1  样品接收：检测实验室应指定专人接收样品。收到样品后，应填写CD4+T淋巴细胞检测样品发送/接收单（见附表1）。检查样品质量、数量并核对标识。溶血、凝血或结冰的样品应视为不合格样品，超过检测允许时间的样品均不可检测。

4.3.2 如果样品运输过程中温度超出室温范围（18-25℃）， 但没有明显的溶血或结冰，可以处理样品，但要在接收记录以及结果报告表上详细注明接收时不正确的温度条件或存在溶血的程度 。对这样的样品不能立即加热或冷冻以使其达到室温，应放置室温使其温度恢复至室温再做检测，否则会影响免疫表型检测结果。

第五章 常见检测方法

目前，CD4+和CD8+T淋巴细胞计数的方法分为两大类，一类是应用流式细胞仪测定法，另一类是非流式细胞仪测定法。常用的淋巴细胞计数检测方法为自动检测方法，包括流式细胞仪（主要有多平台法和单平台法）和专门的细胞计数仪。

  - 流式细胞仪工作原理

流式细胞仪是以激光作为发射光源，对荧光染色的细胞或者微粒进行检测。通常荧光染色的细胞在一定压力作用下，进入流式细胞仪的流动室，鞘液包裹着待检细胞高速流动，待检细胞排列成单行依次通过流式细胞仪器的检测区域。荧光染色的细胞在激光束照射下产生散射光和激发荧光。 散射光中前向散射（forward scatter, FSC）信号反映细胞体积的大小，侧向散射（side scatter, SSC）信号反映细胞结构信息，荧光信号表示所检测细胞表面抗原或细胞内物质，其强弱表明细胞表面抗原强度或细胞内物质浓度。

  - 流式细胞仪检测方法

5.2.1  双平台方法是一种细胞群体的绝对计数方法，利用血球计数仪检测淋巴细胞数量，再根据流式细胞仪得到的细胞群体百分比，计算得到每微升的淋巴细胞数量，这种方法叫做双平台方法。双平台法需要两种仪器，由于仪器有系统误差，计算结果的重复性和准确性影响因素较多，用这种方法进行CD4+和CD8+T淋巴细胞计数时，不同实验室差异很大。这种方法最大的缺点在于操作步骤复杂、操作人员多、费时，因此，很难将变异水平减小到最低。

5.2.2  单平台方法是相对双平台法而言的，即应用三色、四色流式试剂配以内参绝对计数微球，加上流式细胞仪淋巴细胞亚群获取和分析软件，一步即可获得T细胞亚群的相对数（百分比）和绝对数。通过使用已知数量的参考微球为内参，可以直接报告绝对计数，即通过获取的目标细胞与参考微球的比例、参考微球数量和样品体积，得到每微升的淋巴细胞数量。单平台法最大程度地减少了多个仪器检测带来的检测误差，细胞绝对计数结果的重复性和准确性都得到了良好的保证。

5.3非流式细胞仪测定法

5.3.1  Cyto-Spheres方法CD4+计数试剂盒包含CD4+微球试剂，即包被有单克隆抗体的惰性乳胶微球，可以通过光学显微镜鉴别和手工计数新鲜全血中CD4+T淋巴细胞的绝对数。其原理是人和动物的T淋巴细胞表面有红细胞受体，因此红细胞可以粘附到T淋巴细胞的周围而形成玫瑰花样的细胞团。在红细胞中以绵羊红细胞最为常用。

5.3.2  Dynabeads方法以免疫磁珠细胞分离方法为基础，使用包被CD4+和CD8+抗体的Dynabeads磁珠，从全血中捕获分离CD4+和CD8+T淋巴细胞；另一种CD14微球用来阻隔单核细胞。用龙胆紫和胎盘兰染色分离出来的CD4+T淋巴细胞，在光学显微镜下或自动细胞计数仪上计数。

5.3.3 荧光免疫成像技术是不同荧光染料标记的CD3+和CD4+抗体与血液中相应的受体结合， 通过特定的软件以及成像系统，仪器会自动分析并计数样品中的CD4+ T淋巴细胞绝对值。

第六章  室内质控

6.1仪器质控

质控运行的目的是校准机器，检查试剂的活性和线性。每日开机或启用一个新批号的试剂前都应运行质控。每次运行质控时，数据会自动更新保存。

### 6.1.1 仪器应按照生产厂家的要求进行校准。正式检测样品前应先用仪器生产厂家的质控品校准仪器，质控品通过测试后方可检测样品。

6.1.1.1对于FACSCount细胞计数仪，仪器质控应使用与仪器配套的零、低、中、高质控试剂，样本用新鲜的健康者血液，仪器质控结果的报告格式为“PASSED”和“FAILED”。如果仪器质控没有通过，检测样品的结果报告就会出现“失败（FAILED）”的标记， 如果不重新进行仪器质控检测并成功通过，检测样品的报告上就会一直出现这条信息（FAILED），直至重新运行质控并成功通过。

新鲜的健康者血液应符合以下标准：

- 来自正常志愿者；

- 用K3EDTA抗凝的真空采血管收集；

- 室温（18~25℃）下放置不超过48小时；

6.1.1.2 对于FACSCalibure 流式细胞仪，仪器质控使用仪器配套的FITC、PE、PerCP、Unlabeled试剂及 FACScomp自动质控软件。仪器能够自动调节补偿并进行灵敏度测试。完成后软件给出一个总结报告（Summary Report）。检查报告中的“Result”是否都“PASS”，对于没有“PASS”的结果，检查原因，直到“PASS”方可进行样品检测。计算机会自动把FACScomp测试结果保存在“Calib File”或“Calib File.LNW”(免洗试验)中，运行其他程序，调用这些结果就可以进行样本的检测。

6.1.1.3 对于EPICS-XL流式细胞仪，仪器质控使用Flow-CheckTM质控微球试剂，通过选择软件系统自带的质控方案“QC Flow-Check-XL 4C.PRO”对光路和流路进行检测和验证，可校准仪器光路与流路。取数5000(FS)，记录FS及FL1~FL4各荧光信号的HPCV值，核对是否<2%，是否与以前记录相符。若<2%可进行样本的检测，如果CV值大于常规范围(>2%), 按相应程序处理。计算机可自动以LMD格式保存FlowCheck检测结果，方便数据的回溯和仪器状态的跟踪。

6.1.1.4 对于Cytomics FC500 流式细胞仪，仪器的质控借助Flow-CheckTM（用于验证FL1-4荧光通路）和PC7（770/488）Setup Kit（用于验证FL5荧光通路）质控微球，通过软件系统自带的质控方案“QC 1L Flow-Check.PRO”对光路和流路进行检测和验证。如果为双激光还需要借助APC（675/633）Setup Kit质控微球（用于校准633nm激光激发的APC荧光信号），通过“QC 2L Flow-Check.PRO”进行检测。取数5000(FS)，记录FS及FL1~FL5各荧光信号的HPCV值，核对是否<2%，是否与以前记录相符，以了解光路和液路的情况。若<2%，进行样本的检测；若>2%，按照相应程序处理。计算机可自动LMD格式保存FlowCheck检测结果，方便数据的回溯和仪器状态的跟踪， 另外软件可以把Flow Check的检测数据自动生成Levey-Jennings质控图，该图能够自动更新，可以预设质控范围，超出范围自动报警。

6.1.1.5  对于Partec的PAS和CyFlow SL流式细胞仪，仪器质控可以使用仪器配套的Count Check Beads试剂及自动质控报告软件，在运行软件时按提示输入质控品批号和有效期，检测完成后，软件自动给出“PASS”或“FAIL”结论。若提示“FAIL”，请检测原因。若提示“PASS”，可进行样本的检测；也可使用Partec配套的干粉质控血和其他品牌开放式的质控血及自动质控报告软件进行仪器的质控测评，在质控报告软件中事先输入质控血的靶值信息，保存后对同一批号质控血有效，在运行软件时按提示输入质控品批号和有效期，检测完成后，软件自动给出“PASS”或“FAIL”结论。若提示“FAIL”，请检查原因。若提示“PASS”，可进行样本的检测。

6.1.1.6 对于Partec的 CyFlow Counter和CyFlow miniPOC流式细胞仪，仪器质控可以使用仪器配套的Count Check Beads试剂。运行结束后仪器自动打印报告，与该批号试剂说明书进行结果比对，超出正常范围的结果，请检测原因；在正常范围内的，可进行样本的检测。也可使用Partec配套的干粉质控血和其他品牌开放式的质控血进行仪器的质控测评，运行结束后仪器自动打印报告，与该批号试剂说明书进行结果比对，超出正常范围的结果，请检测原因；在正常范围内的，可进行样本的检测。

6.1.1.7  对于Alere的 T 淋巴细胞计数仪（Pima Analyser），仪器质控应使用仪器所配套的正常值、低值的Pima Bead Standard（Pima 标准板）来进行。在每日检测样品前，应先检测Pima Bead Standard以建立仪器质控，追踪其检测结果的每日CV值变化，CV值不应该超过5%。如果CV值大于5%，按相应程序处理。若在正常范围，可进行样品的检测。

6.1.2  仪器设置应当按照仪器生产厂家的要求用商业化的校准物质(如荧光微球)校准流式细胞仪并建立档案，保存记录并监测流式细胞仪的性能变化(电压，放大，补偿)。

6.1.3 设置分析窗口 对于新建操作程序（new protocol），可用同型阴性抗体做对照来区分特异性染色与非特异性染色，从而确定阴性门，即用与检测抗体亚型相同的同型阴性对照抗体标记待测样品。检测过程中，调节各参数的电压，待散点图（count Vs FL1~FL4）中阴性峰逐渐出现并完整显现时，停止电压调整，并在紧邻阴性峰右侧设立阴性门（即分析窗口）。各参数分析窗口设置完毕，且正确补偿后，该操作程序的检测项目可不再重复上述阴性对照。如遇仪器检修或电压改变，使用该操作程序检测样品结果不确定时，可重复上述阴性门的设立。（同型阴性对照抗体与检测抗体最好来自相同厂家）。

### 6.1.4  进行多色分析时，颜色补偿通常由自动软件完成，自动补偿一般情况下会运行很好。通常在一至两个月中定期设置一次荧光补偿。如果变异系数(CV)有较大变化或在样品获取时出现问题要及时进行调节或校准(见图2)。在某些情况下推荐手动补偿，例如：需确认现有光学滤镜与新的荧光剂的兼容性。手动补偿即是将每一抗体在单独的试管中与正常人阴性血样结合进行每一种单一抗体的补偿，然后混合单色的样品，依照仪器生产厂家要求设置色补偿。

未补偿           补偿不足        正确补偿

A1–A3分布图，分别显示实验图。B1–B3是A1–A3相对应的示意图

图2  多色补偿图

### 此图引自《用CD45设门的单平台法检测人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者的CD4＋T淋巴细胞实验操作指南（2003年版）美国CDC

直方图A1-A3及其相应的示意图 B1-B3分别表示双色补偿中未补偿、补偿不足和正确补偿。实心圆表示细胞群经准确补偿后的分布位置，标记为C的空心圆表示用于调整颜色补偿的补偿质控，标记为S的空心圆表示待分析的样品。如果待分析的样品的荧光强度强于质控的荧光强度(如图A2、B2)，表示补偿不足；如果待分析的样品的荧光强度弱于质控的荧光强度(如图A3、B3)，表示正确补偿。

### 6.2 过程质控

### 6.2.1试剂质控

### 6.2.1.1所用试剂应在有效期内。

6.2.1.2使用不同批号试剂时，需要进行平行实验（建议用中值质控血重复3次）。即新批号试剂在测定质控品(已知细胞数的商业质控品)时能够获得与原试剂相同的结果，即新批号试剂测定的质控品细胞数均在规定的范围内。

6.2.1.3  对于同批试剂，应采用HIV阴性全血样品作为定性质控品。

6.2.1.4  用CD45设门进行CD4+T淋巴细胞检测。对于不能测定进样体积的流式细胞仪，非测量体积获得细胞数的仪器，必须用微球计数T淋巴细胞各亚型的绝对数。

6.2.2样品质控

6.2.2.1 样品采集运输

见第四章

6.2.2.2样品处理

样品的处理和分析应遵循有关标准操作程序(SOP)，并需注意下列要点：

a) 吸液：吸液不准确是导致检测错误的最常见原因。检测前，实验人员必须经技术培训，并接受周期性测评。移液器需定期校正 。

b) 混合：处理样品时，应充分混合样品和试剂，再移至上样管。

c) 应采用免洗法进行样品处理。

d) 所有加入抗体后的试管应避光，并按规定的时间进行孵育。

e) 经染色处理的样品应用含有多聚甲醛的固定剂(PFA)固定，以保证样品稳定并使HIV灭活。

f) 样品固定30分钟后方可上机检测，若不能即刻检测，应将染色样品储存于4-10℃冰箱 室温并于48小时内上机检测 。已经加入荧光微球的样品应在2小时内上机检测，若需要额外加入荧光微球，应在上机前加入 。检测时间必须遵循不同仪器的相关标准操作程序。

### 6.2.2.3样品分析

### a)样品分析应遵循与仪器相应的标准操作程序(SOP)。

### b)如果利用CD45单克隆抗体和侧向光设门(见图3)，可检测放置72小时的样品，并可用于检测6岁以下儿童CD4+T淋巴细胞占淋巴细胞总数的百分率。

### c)每份待检样品应保证收集足够的T淋巴细胞数（至少2500个淋巴细胞）。分析所收集到的荧光微球数，至少要大于荧光球的数目。通过分析所收集到的荧光微球量计算CD4+和CD8+T淋巴细胞的绝对数量。

6.2.2.4每日质控

a)稳定的全血样品可用于室内质控。在CD4+T淋巴细胞测定过程中，同时使用室内质控品，可帮助分析和判断仪器的准备和分析是否均处于最佳状态。

b)实验室需绘制每日质控图，并制定失控规则。

c)每日质控图应由参加CD4+T淋巴细胞检测的工作人员绘制。绘制质控图(Levey-Jenning)所需的均值和标准差由商用质控品提供，该质控品提供CD4+T淋巴细胞数及百分比的均值和标准差。 实验室将每次测定的CD4+T淋巴细胞计数点在上述质控图内。实验者必须检查各点是否在2倍标准差之内 。使用该图的目的是每日检查实验质量，发现并及时改正不良操作。此外，当改用不同方法，不同厂家试剂或改变质控品时须重新绘制质控图(Levey-Jenning)。

6.2.3数据质控

6.2.3.1数据分析

a）用高亮度的CD45和低亮度的侧向散射光确定淋巴细胞。用CD45设门确定淋巴细胞的单平台(SPT)分析方法如图3所示。使用FS-SS设门检测CD3\CD4\CD8时,往往要求待测样品尽可能新鲜，鞘液和洗液洁净，溶血和洗涤充分。检测时，可以适当增大FS和SS的电压，有助于将淋巴细胞与碎片及单核细胞明显区分开。

b）对淋巴细胞进行设门时，单核细胞不能超过3%，设门不能过小，应保证门内有97%以上的淋巴细胞。

6.2.3.2  可靠性分析

数据符合下面情况视为有效：

以CD45设门时，CD3+CD4+%与CD3+CD8+%总和应在CD3+%加减5%范围之内；当两管都有CD3的三色试剂检测CD3+CD4+与CD3+CD8+T淋巴细胞时，CD3的变异性应小于等于2%；更换操作者时，用正常血液，或者质控全血进行不少于5次重复检测，实验结果的变异系数应小于10%。

### 6.2.3.3   结果报告

a）结果报告时间及复检：按照报告单内容填写结果，检测完成后三个工作日内出具CD4+T淋巴细胞检测结果报告。CD4+T淋巴细胞检测结果报告单应由检测者和主管共同签字（见附表3）。

b）参考值范围：成人和儿童的参考范围应该由国家或省市级实验室制定，结果报告单中应附有参考范围（国家提供的参考范围或者仪器提供参考范围，例如：CD4+T淋巴细胞绝对数和百分数）。

c)各项检测指标的含义：CD4+T淋巴细胞是T 辅助淋巴细胞，报告该值的正确细胞是CD3和CD4双阳性的细胞。未使用CD3抗体时，目标细胞应是高表达CD4受体的细胞。同样，CD8+T淋巴细胞是CD3和CD8双阳性的细胞。

6.2.3.4 影响因素

CD4+T淋巴细胞数受一些因素的影响，见附表2。充分考虑这些因素，对理解CD4＋T淋巴细胞数有重要意义。

6.2.3.5 数据储存

将所有分析过的样品都存储成原始数据文件格式，以便对原始数据进行分析。保留所有的原始文件、报表和报告。保存期至少十年，或按照当地政府或有关部门规定要求保留更长的时间。数据可以电子版存放，定期备份。保存期限过后由实验室主任决定如何处理。

1.设R1门

(总淋巴细胞)

2.分析R1门内细胞

(CD3+CD4+总淋巴细胞)

3. 分析R1门内细胞

(CD3+CD8+总淋巴细胞)

图3.  流式细胞仪显示屏上所示4色单平台法图像

点分布图的1–3分别显示CD45侧向散射，CD4/CD3和CD8/CD3的图像。点分布图中4、5用来确定荧光微球数目。图中4、5中荧光微球分别被定位在R2和M1区域内。此图引自《用CD45设门的单平台法检测人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者的CD4＋T淋巴细胞实验操作指南（2003年版）美国CDC》。

第七章  实验室能力验证

7.1 外部质控

实验室能力验证是有组织地系统质控测量，是利用实验室间的比对确定检验实验室对未知样品获得正确结果的能力。是由具有外部考核经历，并且检测质量获得改进的实验室之间进行相互质量参比，从而提高实验室结果的可比性(国内的外部质控流程参见图4)。

7.1.1  外部质控的目的

参加CD4+T淋巴细胞检测能力验证有助于提高实验室的检测质量，增加实验室间检测结果的可比性。

7.1.2  参与者

所有开展CD4+T 淋巴细胞检测，并属于国家免费检测CD4+T 淋巴细胞的实验室。

7.1.3  组织者

国家艾滋病参比实验室负责制订和发展外部质控相关技术标准，并负责组织检验能力验证(PT)计划的实施。有条件的实验室可参加国际认可机构的质控。

7.1.4  PT的实施

7.1.4.1  PT频率：每年1-2次，每次2支质控品。

7.1.4.2  PT样品的组成：PT样品来自商用质控品，由组织者提供。每次两只质控品，可能都是中值的，也可能是一个中值一个低值。

7.1.4.3  PT样品的接收：参加PT的实验室收到PT样品后，立即进行清点、检查，填写接收表（见附表4），如发现缺失、空管、溶血、凝血、结冰等情况，应及时向国家艾滋病参比实验室或相应国际机构报告，并要求补寄或更换。

7.1.4.4  PT样品的保存：运输PT质控品，应该按照质控品的要求运输，一般CD4PT质控品为4℃运输，少有室温运输，通常运输温度应保持4℃。到达PT实验室的PT样品应在4℃保存，按照要求时间段检测分析 。

参评单位职责：参评单位实验室应在指定期间分析测定质控品，并填写结果报告单。按规定时间将填写完整并经单位审核的报表递交国家艾滋病参比实验室或相应的国际认可机构。

分发PT样品

中国CDC艾滋病参比实验室

参评机构

复核样品，填写样品接收单，在

要求的时间内完成质控品检测

10天前通知

填写结果报告单

分析检测结果

1个月内

反馈检测结果

上报结果到中国CDC艾滋病参比实验室

图4  国内CD4＋T淋巴细胞检测实验室参加能力验证流程图

7.1.4.5  PT样品的检测：PT样品应按常规操作与日常样品一同进行检测，以反映实验室日常检测质量。不能对PT样品给与特殊待遇，不可修改检测结果。

7.1.4.6  PT结果报告

实验人员完成PT样品检测后，应填写结果报告表（见附表4），经实验人员及实验室负责人审核后签字。必须在规定的时间内经PT电子化回报系统报告结果。

7.1.4.7  PT数据管理及评价

参加能力验证实验室经电子回报系统将数据发送至国家艾滋病参比实验室（narliqa@vip.sina.com ）或国际认可机构，由中国疾病预防控制中心艾滋病参比实验室或相应的国际认可机构进行数据分析。中国疾病预防控制中心艾滋病参比实验室或国际认可机构将根据所有参加能力验证实验室总的结果进行评分。

PT评价以标准差指数（SDI）值作为判定标准。

SDI＝(某实验室试验结果－所有参加实验室试验结果的平均值)/所有参加实验室试验结果的标准差， 即SDI＝残差（Residual ）/ 标准差（SD）。

当SDI值在±1.5以内时系统运行正常，判为通过；

当SDI 值等于或超出±1.5 时系统处于告警状态，应予注意；

当SDI 值等于或超出±2.0时整个系统处于失控状态，提示存在较大的问题，检验结果无效。实验室必须进行及时质量改进，中国疾病预防控制中心艾滋病参比实验室提供质量改进建议。

7.1.4.8  PT结果分析、上报及公布

考评成绩为优秀、良好、合格及不合格。每年给合格者及以上实验室颁发证书，对考评不合格实验室，经专家组实地核查，质量确有问题的，暂停检测资格，限期1个月整改。整改期间由专家组进行现场指导，考核合格后恢复其检测资格；1个月后仍不合格者继续整改，直至合格恢复检测。

考评组织单位分析统计PT结果，反馈PT分析的详细结果到每个参加PT的实验室，同时形成报告上报中国CDC性病艾滋病预防控制中心。每个实验室的CD4PT结果（优秀、良好、合格及不合格）将反馈省确证中心实验室。

第八章  实验室安全

实验室负责人应保证所有涉及CD4+T淋巴细胞检测的检验员和管理者接受足够的生物安全培训，并接受年度复训，了解生物安全保障的一般性导则。相关人员要接受实验室安全员和实验室安全负责人的监督。所有实验室事故和意外要根据艾滋病实验室事故和意外处理的原则进行处理、记录和报告。

8.1 环境

应符合国家二级生物安全实验室(BSL-2)有关规定。

8.2 制度与管理

实验所涉及的称量器具和测试仪器均要求建立管理与登记制度。使用管理制度应参照国家生物安全相关规定，结合本实验室其他HIV检验工作安全制度，并使称量器具和测试仪器的使用规程相一致。CD4+T淋巴细胞检测最基本的管理内容应包括：移液器、细胞计数仪、冰箱、计算机及其附属设备等。使用登记内容应当尽量涵盖必要的管理要素，按执行日期登记。

8.3 样品安全

本节内容包含与CD4+T淋巴细胞检测相关的样品采集、包装、运输、接收、分装、测试和储存等各环节的安全要求。 参见第四章

8.4 废弃物处理

所有废弃物应按照HIV污染物品处理。由专人按特定程序和方法进行清洁和消毒。只有在确认彻底消毒后，才能移出污染区，妥善包装后移交专门机构进行销毁，不得循环使用。

8.4.1废弃物分类

按照物理特性分类，主要有液体、可燃性物质与不可燃性物质。不可燃性物质又可分为金属和非金属类。分类有助于选择适宜的消毒方法。

8.4.2 消毒方法

液体类消毒应注意消毒剂被废液稀释后，最终稀释浓度必须保持在有效消毒浓度。计算消毒剂用量应以需处理的废液总量为分母。可燃性物质应遵循先消毒后焚烧的程序。焚烧应由环保部门认可的专业机构进行，防止造成环境污染；不可燃物质中非一次性用品应遵循先消毒后清洗，清洗后常规消毒包装后再使用的程序。一次性用品应按照先消毒后深埋的程序进行。常用消毒剂配制浓度与物理消毒方法：

8.4.2.1  含氯消毒剂（次氯酸钠，含有效氯2000-5000mg/L）适用于废液缸、溢出物；

8.4.2.2  75%乙醇 适用于实验室桌面、生物安全柜工作台面和仪器表(非光学部件)；

8.4.2.3  2%戊二醛；

以上浸泡消毒时间为器具保持在液面下1030 min。

8.4.2.4  高压蒸汽消毒，121℃，保持2030min；

8.4.2.5  干燥空气烘箱消毒（干烤消毒），140℃，保持23h；

8.4.2.6  流式细胞仪内置的废液收集桶应按照HIV实验室废液处理方法和规程进行消毒。检测前废液桶应放入消毒液，检测完毕后清空废液桶并将废液进行高压蒸汽消毒；

8.4.2.7 标识与登记

所有消毒剂都应明确标记浓度。配制好的消毒剂应标明配制时间。

8.5 个人防护

个人防护应符合国家有关艾滋病实验室标准的要求。

8.6 人员培训与考核

CD4+T淋巴细胞检测的管理人员和检测人员应接受与工作相关的技术培训。所有工作人员必须经过 CD4+T淋巴细胞检测技术和省级以上艾滋病实验室安全培训及相关技术培训和复训，接受实验室生物安全责任人和实验室管理人员的监督。实验室的安全责任人要对工作秩序和环境的安全负责，所有工作人员都有责任保护自己和他人的安全。

8.7 突发事件处理与报告

遵循国家HIV检测实验室有关突发性生物安全事件处理程序和认定原则进行登记上报和应急处理。

- 附表1    CD4+Ｔ淋巴细胞检测样品发送/接收单

| 送样品单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送样品单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 接样品单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测实验室名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 ID号 | 采集 时间 | 发送 时间 | 接收 时间 | 包装 | 性状 | 接收后存放的温度 | 交递检测 员的时间 |
|  | ____年 ____月 ____日 ____时 | ____年 ____月 ____日 ____时 | ____年 ____月 ____日 ____时 | 完整 □ 不完整 □ 如有渗漏， 请描述____ | 正常 □ 溶血 □ 浑浊 □ 凝固 □ 其它 □ | 室温 □ 4℃ □ | ____年 ____月 ____日 ____时 |
|  | ____年 ____月 ____日 ____时 | ____年 ____月 ____日 ____时 | ____年 ____月 ____日 ____时 | 完整 □ 不完整 □ 如有渗漏， 请描述____ | 正常 □ 溶血 □ 浑浊 □ 凝固 □ 其它 □ | 室温 □ 4℃ □ | ____年 ____月 ____日 ____时 |
| 送样员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 接样员签字: |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2   药物及其他生物学因素对CD4+T淋巴细胞测定

- 结果的影响

| 影响因素 | 影响 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Zidovudine (AZT) | 使细胞易碎性增加 使红细胞(RBCs)对裂解试剂的敏感性降低 | 散射光变暗 (粒细胞和RBC污染淋巴细胞门) |
| 一些抗菌素(如头孢菌素cephalosporins) | 使细胞的自身荧光增强 | 增强自身荧光 |
| 皮质醇类Corticosteroids | 降低CD4+T淋巴细胞水平 | 降低CD4+T淋巴细胞百分率和绝对值 |
| 强烈的锻炼 | 降低淋巴细胞数 | 降低淋巴细胞亚群绝对数 |
| 每天的变化 | 淋巴细胞绝对值的改变 | 淋巴细胞亚群绝对数变化（在HIV感 染中并不普遍） |

- 附表3  CD4+Ｔ淋巴细胞检测结果报告单

| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| 国籍或民族 |  | 职 业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 户籍所在地或现住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送检日期 | 结果报告 送样 ID号 | CD45+CD3+ 百分数 | CD4+CD3+CD45+ 百分数 | CD8+CD3+CD45+ 百分数 | CD3+ 绝对数 (个/µ1） | CD3+CD4+ 绝对数 （个/µ1） |  |  | CD3+CD8+ 绝对数（个/µ1） |
| 检测人 |  | 签发人 |  |  | 报告日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位或实验室（公章） |  |  | 备注 1、检测仪器： 2、参考值范围： |  |  |  |  |  |  |

参考范围由厂家提供或是使用当地人群的参考值范围。

附表4    CD4+Ｔ淋巴细胞检测能力验证样品接收表

单位全名:

1．实验室名称:

2．接收人员姓名:

3．收到样品日期:

月         日          年

时        分         上午／下午

4．收到样品号 ID

5．样品包装和性状:    包装：     完整             不完整

如有渗漏请描述

样品性状：      溶血     浑浊     凝固

其它

6．样品交递检验人员的时间

日期:    月    　　   日

时间:    时            分             上午／下午

7．接收样品后样品存放的温度   4℃         -20℃           室温

注：样品不能放-20℃及以下温度。

附表 5  CD4+Ｔ淋巴细胞检测能力验证样品结果报告表

单位全名:

1. 检测人员姓名:

2. 实验室名称:

4.样品收到日期：

月     　日     　   年

时    　　分      上午／下午

5．检测日期:

月     　  日     　　年

时        分        上午／下午

- 样品准备(和 / 或染色)时间：

日期:

月　        日

时间:

时         分      上午／下午

7. 样品分析时间：

日期:

月	日

时间:

时      　 分        上午／下午

8.   是使用单平台法或是双平台法， 如用双平台法，其血液分析仪的型号

9．使用抗体

两色              三色                四色

10．荧光抗体的标记物和荧光通道（如CD3+— FITC  FL1）

CD3+             CD4+             CD8+                 CD45+

11. 使用绝对计数的bead

TruCount             Flow- Count            Other（其他）

12. 使用裂解方法

FacsLysing            Immuno Prep(Q-Prep)              Optilyse

Other （其他）

13. 处理好的样品如果不是立即检测,存放温度是什么?

oC

14. 你实验室所用的流式细胞仪型号?

FACSCount      FACSCalibur     Epics XL    FACScan    FACSort

Partec         Other （其他）

15. 最后一次仪器校准的时间

16. 仪器校准所用试剂名称， 厂家

17. 单克隆抗体及其制造商

18. 样品号 ID

19. 样品检测结果 :

- 百分数

填写你实验室常规检测的部分.

样品号 ID

CD4+ CD3+/ CD3+

CD8+ CD3+/ CD3+

CD45+ CD3+

CD4+ CD3+ CD45+

CD8+ CD3+ CD45+

CD19+ CD45+

CD16+ CD3-

(CD56 &CD16) CD45+

(2)  绝对计数 (cells/ul)

样品号ID

CD3+

CD4+

CD8+

（如果你实验室有两台或更多的仪器， 请用不同的仪器进行检测。复印此表格以填写不同仪器的结果）

20. 问题和建议

实验室负责人:

参考文献

- WHO case definitions of HIV for surveillance and revised clinical staging and immunological classification of HIV-related disease in adults and children.WHO.2007.

- 国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册（第三版，2012年）， 人民卫生出版

- 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR Recomm Rep. 1992 Dec 18;41(RR-17):1-19.

- 《全国艾滋病检测技术规范(2009版)》中国疾病预防控制中心 2009年9月

- Canadian Guidelines for Flow Cytometic Immunophenotyping 2001 Edition.

- Guidelines for Performing Single-Platform Absolute CD4+T-Cell Determinations with CD45 Gating for Persons Infected with Human Immunodeficiency Virus USCDC, MMWR January 31, 2003 / Vol. 52 / No. RR-2.

- Recommended Guideline Standards for Lymphocyte Immunophenotyping, Australasian Flow Cytometry Group,July 1997.

- Updated U.S.Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis MMWR. 2005;54(RR09):1-17, and from B Schoub. Virus SA . 1997. Guidelines to the Management of Occupational Exposure to HIV. National Institute of Virology.

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会，2009年07月01日起实施。

- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, CDC/NIH, Fifth Edition, 2009.

- 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则（WS 233-2002）》中华人民共和国卫生行业标准，2002-12-03发布，2003-08-01实施。

- Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2009–2010,WHO,2008.

- 《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则（试行）》中华人民共和国卫生部，2004年5月31日颁布，2004年6月1日起实施。

- 《消毒技术规范（2002年版）》中华人民共和国卫生部2002年11月15日发布，2003年04月01日起实施。